附件1：NJTECH2018-HZ044项目需求

包一  凝胶渗透色谱（1套，允许进口）

一、功能要求：

凝胶渗透色谱，基于体积排阻的分离机理，通过具有分子筛性质的固定相，用来分离相对分子质量较小的物质，并且还可以分析分子体积不同、具有相同化学性质的高分子同系物。

二、技术指标要求：

1、2个独立的微量输送泵，一个用于输送样品，一个用于输送参比溶剂，操作泵流量10-2000μL/min，精度 ±0.2%，最大压力 25MPa；

2、柱温箱： 可高于环境温度10-60℃，8根300mm长色谱柱；

3、自动进样器：注射体积 1-1500μL/min，测试样品个数100；

三、基本配置要求：

泵，进样器，色谱柱，检测器等，示差检测器，光散射检测器和粘度检测器。

四、其他要求：

1、供货期：1个月。

2、质保期：自最终验收签字后，整机的质量保证期为一年；设备质保期内：由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方负责进行免费更换零件及服务。

3、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包二  总有机碳分析仪（1台，允许进口）

一、功能要求：

1、TOC测量的动态范围宽，测量准确度高。

2、具有多种测量模式，包括 TOC(TC-IC)和NPOC。

3、在对高盐废水和卤水进行检测时，盐类对仪器不产生损坏，测量结果不受溶液中盐类的影响。

4、在处理高难度的TOC样品（如纤维素和卤水）时，无需增加维护工作，无需额外停机维护。

二、技术指标要求：

1、仪器全自动运行，仪器同时具有“差减法”和“加和法”两种方法测量总有机碳含量。

2、仪器反应器模块，用于将有机物氧化成CO2。

★3、仪器配备可靠的NDIR检测技术，可以准确测量样品氧化后的二氧化碳含量。

★4、TOC检测范围：0.05-50000ppm，检测限不高于50ppb。

5、仪器配备样品处理模块。

6、仪器配备气体控制模块，控制载气和吹扫气的流量。

7、仪器提供无机碳（IC）测量所需的酸剂。

8、仪器提供各测量范围的校准方法。

9、仪器操作软件支持最新的Windows 7或8或10系统，同时具备实验数据收集及处理功能，支持多种方式导出数据。

三、基本配置要求：

1、总有机碳分析仪1套。

2、气体控制模块1套。

四、其他要求：

1、供货期：3个月。

2、质保期：1年。在保质期内如出现仪器运行不正常，供货方将无偿提供服务。人为因素除外。

3、培训：提供免费提供技术培训，确保用户操作人员能正常使用仪器，培训的时间由双方商定。

包三  通风橱（4套）

一、功能要求：

1、释放功能：应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排除室外的机构。

2、不倒流功能：应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现，一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法，不能用单一管道连接的，也只限于同层同一房间的可并连，通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。

3、隔离功能：在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。

4、补充功能：应具有在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。

5、实验室排风的尾气处理装置：通过物理吸附使处理后的废气净化标准符合或高于国家制定的现行标准和规范。

6、每台通风柜能够单独开启和关闭；每台通风柜排风时不能有串味现象产生；通风柜的柜门半开状态下，面风速要在0.5m/s以上；排风时实验室内噪音要小于65分贝；

7、其他设备用于普通化学实验及光学实验，上下水和用电符合一般实验需要。

二、技术指标要求：

通风柜系统

1、单个通风柜尺寸不小于1800mm*850mm*2350mm，整体通风柜台面采用厚度约为25mm高温烧制一体成型阴水边实验室工业陶瓷台面，耐强腐蚀，耐1350度以上高温。须提供国家化学建筑材料测试中心出具的耐强腐蚀检测报告，检测标准为GB/T17657-2013，为4.41表面耐污染性能测定中室温24h测试条件，报告中应至少包含有：65%硝酸、98%浓硫酸、37%盐酸、乙酸乙酯、65%氢氧化钾、甲苯、丙酮、王水、硫化钠饱和液、硼氢化钠、90%高氯酸、高锰酸钾、铬酸、醋酸乙酯、甲酚红、85%磷酸，且检测结果必须为5级；须提供CTI出具的测试项目为“放射性核素（A类装饰装修材料）”的检测报告，测试结果为内照射指数0.4，外照射指数1.0，结果为合格；须提供SGS出具2016年-2017年连续两年的SAFE3-2010测试项目为“耐化学/耐污”的检测报告（复印件并加盖厂家公章），检测报告中应至少包含有不少于48种检测种类，且检测结果为0级；破坏性能：须提供SGS出具的测试项目为“破坏载荷”检测报告（复印件并加盖厂家公章），测试方法为将样品水平放置在支撑梁上，在样品上均匀施加400kg载荷加载5分钟，测试结果为“样品未破坏”。

★2、通风柜上柜架：采用优于1.2mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，为通风柜柜上方水平支撑结构。双层结构，外层为钢壳、内层为实验室专用耐酸碱约5 mm厚玻璃纤维板，外壳与内衬间夹层，预留水、电、气体管线系统，并可确保柜体气密与防护。内衬板、导流板：采用约5mm厚同台面品牌白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板。抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色。阻燃性根据UL 94-2012检测报告，检测结果垂直燃烧第一次余焰时间为0；抗化学性的检测报告(须提供盖玻片的检测报告)，应至少包含有：37%甲醛、99%乙醇、37%盐酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、3%双氧水、四氯化碳、丙酮、苯、乙醚等化学物；阻燃性UL 94 V-0检测报告，应包括表面耐干热性180度表面无变化、垂直燃烧第一次余焰时间为0。

★3、通风柜下柜（防火柜）：下部底柜为组合式结构，其中一个柜子具备专业防火功能要求，提供厂商授权书，提供权威第三方出具的通风柜下柜防火柜体符合美标或欧洲防火测试报告。防火柜采用约1.2mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有不低于35mm的绝缘层，可有效隔离热源；不低于40mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；柜子内外钢板都喷涂有环氧树脂或无铅环氧/聚酯纤维涂料，保持高光洁度，耐化学品腐蚀且抵抗紫外线和湿气；每层镀锌钢制层板具备将溢出物可以引导至后侧和底部，将意外渗漏的液体“导流”到盛漏槽，层板为一层；安全防火柜自带通风孔，且通风孔必须带有“阻火阀”在温度高于74℃时阀门自动关闭，阻止外界空气和火苗进入。同时“阻火阀”必须和安全柜为同一厂家生产，需要原厂证明文件，保证产品匹配性。每台柜体上带专业规范的反光警示标签，用手电筒照亮时，反光警告标签将反射光线，即使在失火或是停电的情况下也具有很高的可见度。

★4、通风柜排风机采用有机玻璃钢FRP材质制作；对于功率超过5.5KW以上的电机，传动方式采用皮带式传动；每个风机都包括底座、减震及防雨帽；叶轮动平衡符合ISO-1940  G2.5等级。震动值符合ISO-2372  2.5等级要求水准以上；支架为钢板折弯焊制，表面防腐处理；提供出厂检测报告。

全钢中央实验台和水槽台

实验台台面：

1、采用实芯理化板，台面厚度≥12.7mm，双层锁边加厚至≥25.4mm，打磨成弧形。抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐刻磨撞击，不弯曲变形、防水。

2、台面为绿色环保产品，须有GREEN GUARD GOLD认证证书或同等级别的其他证书。台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志。

3、台面须提供国家建筑材料测试中心的甲醛检测报告，检测标准参照GB18580-2001，满足E1标准。

4、按照“GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，通过强酸强碱有机物等耐污染性能测定，测试结果均5级。

5、耐刮划性：按照“GB/T 7911-2013”的方法进行检验，检验结果达到“5N无明显划痕”。

6、实验室台面须通过以下5种细菌的抗菌活度性能效果测试：肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、粪链球菌。

7、实验室台面须通过SEFA国际实验室规范认证附加SEFA检测报告。

8、须提供符合以上要求的相应权威机构检测报告并加盖生产厂家公章。

9、验收时，中标人须提供台面生产厂家针对本项目所开具的盖有生产厂家公章的证明书原件。

实验台下柜体：

1、柜体：落地式结构，主体采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

2、抽屉：主体采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。

3、门板：主体采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置蜂巢板，降低噪音，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。

4、层板：主体采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。

5、调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

实验台试剂架：

1、立柱: 外径150*110mm左右采用优于1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。

2、层板：底托采用优于 1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。

3、护栏：试剂架层板双侧设有不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落。

4、托板架：采用优于1.5mm优质冷轧钢板焊接而成，表面磷化粉末静电喷涂防腐处理。

5、电源盒：试剂架立柱两侧设有电源盒，采用优于1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A五孔插座。

6、功能柱：外径2350*150*300mm左右，采用优于1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，内部分设水、电、气通道，分段式面板可不借用工具任意摘取便于维修。

实验台五金配件:

1、滑轨：采用耐腐蚀超静音滑轨，载重≥45㎏。中性盐雾试验24小时（NSS 24h），耐久性实验启闭次数：40000次，承重荷载30kg。试验控制：QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-1997或GB/T 6461-2002标准。开合平稳、承重力强、无声、耐磨。（并提供检测报告）

2、铰链：采用金属耐腐蚀铰链，中性盐雾试验24小时（NSS 24h），耐久性实验启闭次数：40000次，垂直静荷载20kg。试验控制：QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》,具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启90度，自动闭合使用寿命高达10万次。（并提供检测报告）

3、电源插座：220V、10A五孔插座。

4、钢制调整脚：30mm高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。

5、把手：304不锈钢U型拉手。

实验台配套设备：

龙头：

采用实验室专业三口鹅颈龙头，主体，加厚铜质，环氧树脂粉末静电喷涂，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。最大工作压力达到10Bar，耐热范围0°～90°。金属开关旋钮，环氧粉末静电喷涂，人体工学设计，手感舒适。符合EN13792标准，DIN12918标准DIN12898标准，通过VA认证或同等级别。

化验槽：

采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀，受力边厚可达7mm，平整不变形。水槽底部由水槽柜内支架加强支撑。内部附有滤水垫片、滤水提笼及塑料止水盖，另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，耐腐蚀，抗高温，易清洁，弯头易拆除、安装。

滴水架：

基座为PP板，滴水棒为PP材质，防腐蚀。全钢实验台外形尺寸不小于：3600mm *750 mm*850mm，台面采用实芯理化板，绿色环保产品。台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志。台面厚度≥12.7mm，双层锁边加厚至≥25.4mm，打磨成弧形。抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐刻磨撞击，不弯曲变形、防水。台面须提供国家建筑材料测试中心的甲醛检测报告，检测标准参照GB18580-2001，满足E1标准。实验台下柜体：钢制柜体符合SGS出具的SEFA8M-2010科学设备及家具协会-金属材料实验室级柜子、层板和桌子标准.柜体采用落地式结构，主体采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。抽屉采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。门板采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置蜂巢板，降低噪音，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。层板采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异。

实验台试剂架立柱采用优于1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，要求结构坚固。底托采用优于1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，与立柱衔接固定，高度可调，层板选用10mm厚单面钢化玻璃，防腐，易清洁。试剂架层板双侧设有不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落。托板架采用优于1.5mm优质冷轧钢板焊接而成，表面磷化粉末静电喷涂防腐处理。试剂架立柱两侧设有电源盒，采用优于1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，220V、10A五孔插座。实验台滑轨采用耐腐蚀超静音滑轨，载重≥45㎏。铰链采用金属耐腐蚀铰链，中性盐雾试验24小时（NSS 24h），耐久性实验启闭次数：40000次，垂直静荷载20kg。试验控制：QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》,具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启90度，自动闭合使用寿命高达10万次。（并提供检测报告）

光学操作台和设备柜

光学操作台和设备柜均采用钢木结构。钢架：承重型钢架，包括侧钢架、前横梁、后横梁：采用40mm*60mm*2.5mm厚（含）以上优质冷扎钢方管焊接制造，表面经喷涂。采用2.5mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经电镀处理，用于C型架与横梁之结合固定。90度固定片：采用2.5 mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经喷涂，防蚀处理。用于固定C型架与横梁之垂直角度，增强结构之稳固性。调整脚：螺杆采ф8mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效调节高度为30mm（含）以上。柜体采用厚度不小于18mm，达到国家E1级环保双面灰色麻面三聚氰胺成型板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好。耐磨、耐高温。柜体内设有搁板调节托架，可根据需要自由调节高度。

三、基本配置要求：

4台通风柜及相应的排风系统、废气处理系统；3套全钢中央实验台；47套钢木结构光学操作台；3套全钢水槽台；7套钢木结构设备柜。

四、其他要求：

1、供货期：合同签订后15天内完成安装、调试、验收等工作。

2、质保期：要求提供2年的免费保修服务在保修期内，供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在2小时内给予答复，并派出专门维修人员24小时内到达用户现场进行维修服务。