附件1：NJTECH2018-HZ048项目需求

包一  凝胶渗透色谱（允许进口，1套）

一、功能要求：

1. 专用型、一体化的高性能凝胶渗透色谱仪，具备凝胶渗透色谱分析所需的各项功能。配备自动脱气装置、输液泵、自动进样器、泵温箱、柱温箱、半微量色谱柱和示差检测器；同时选配紫外检测器；

2. 具有独特的整体控温功能，能快速、高效、准确分析水溶性高分子、有机高分子和糖类聚合物的相对分子量及分子量分布。

二、技术指标要求：

★2.1脱气装置：

脱气方式：2通道真空脱气。

2.2泵温箱

2.2.1方式：暖风搅拌方式，PID控制；

2.2.2温度控制：室温+10~50 °C（1 °C步进）；

2.2.3温度设定准确度：±0.5 °C；

2.2.4温度控制精度：±0.1 °C；

2.2.5安全部件：温度感应器，漏液感应器，配备漏液收集口。

2.3输液泵：

2.3.1数量：2台，独立泵，分别输送样品流路和参比流路；

★2.3.2流速范围：0.01~2.0 μL/min；

2.3.3流量准确度：< ± 2%或<5 μL/min（流速为1.5 mL/min计）；

2.3.4流量精密度：< ± 0.2%或<1 μL/min流速为1.5 mL/min计）；

2.3.5压力设定范围：0~25 MPa（0.1 MPa步进）；

2.3.6安全部件：如果压力超过上限或低于下限，输液停止；柱塞驱动次数的监测器；配备漏液收集托盘。

2.4自动进样器

2.4.1标准样品环：100 μL；

2.4.2进样体积：1~1500 L，1 μL步进；

2.4.3样品个数：≥100个；

2.4.4样品托盘：1~2个；

2.4.5再现性：CV 0.5%以内；

2.4.6安全部件：清洗液和样品溶液中的气泡检测。

2.5柱温箱：

2.5.1方式：整体控温；

2.5.2温调范围：室温+10~60 ℃，（1 ℃步进）；

2.5.3温度设定准确度：±0.5 ℃以内；

2.5.4温度设定精度：±0.1 ℃以内；

2.5.5可容纳分析柱的数量：4~8根；

2.5.6安全部件：配备温度感应器监控温度，若出现异常情况，即刻停止温度调节；配备气体感应器，若检测到漏液，即刻停止温度调节。

2.6 示差检测器：

2.6.1方式：双通道/双流路检测方式；

★2.6.2折光率范围：1.00~1.80；

2.6.3检测池：体积<12 μL；

2.6.4噪音：≤±2.0 x 10-9 RIU；

2.6.5漂移：≤±1.0 x 10-7 RIU/h。

2.7 紫外检测器

2.7.1 波长范围：195~350nm；

2.7.2 波长准确度：±2nm；

2.7.3 流通池：容量 2μL；耐压3Mpa；

2.7.4 漂移：3×10-4ABU/h；

2.7.5 噪音：2.5×10-5ABU/h。

2.8 其他配件

2.8.1 GPC工作站：由系统控制和数据分析程序组成；

2.8.2参比柱≥1根；

2.8.3	TSKgel SuperHM-H 6.0*150分析柱≥2根；

2.8.4	配套保护柱≥1根。

三、基本配置要求：

3.1一体化的凝胶渗透色谱仪主机，配置控制面板、自动进样器、脱气装置、柱温箱、泵温箱、双流路示差检测器、2台独立输液泵、紫外检测器；

3.2 含聚苯乙烯标准品套装1套；

3.3 含半微量分析柱2根及配套保护柱1根。

四、其他要求：

仪器装置质保一年、工程师售后维修、30天内供货。

包二  真空镀膜系统（1台）

一、功能要求：

功能：主要是在高真空的条件下，通过加热材料的方法，在衬底上沉积各种化合物、混合物单层或多层膜，主要用于有机、有机/无机杂化光电材料的物理化学性能研究实验、有机及有机/无机杂化太阳能电池器件制备及器件的原理研究实验。

要求：较高洁净的真空指标：极限真空度：3x10-5Pa，使用分子泵和机械泵获得，包含有机蒸发源4个，金属蒸发源4个；蒸发源数量超过实验要求；同时蒸发源实现相互不干扰且独立控制，每个蒸发源都带有独立挡板，并且有机蒸发源每个都有独立法兰，便于维护、操作；共蒸发的控制，样品可实现旋转。

二、技术指标要求：

1、OLED蒸发室组件：

1.1、蒸发室腔体1台

蒸发室真空腔体为内尺寸约500*500*550mm，方型真空室，前后开门结构，材质为高真空专业SUS304不锈钢，内外表喷丸，电解抛光处理，可内烘烤100～150℃。真空室盖上有一个CF630刀口法兰接基片加热器及转架与基片挡板机构。真空室有一个CF200刀口法兰连接1200L型高性能分子泵。前门有一个下观察窗组件。后门在手套箱内，可滑动开门，门上有俩个DN100观察窗，腔体周围有CF35法兰，可连接CF35气动角阀、四芯引线法兰、电阻规管、金属电离规管、蒸发源挡板等。CF16法兰1个，一个放气阀。

1.2、DN100观察窗组件3套

由DN100胶圈密封观察窗和Ф100mm的石英内衬组成。一套在前门，俩套在后门，内衬材 质为石英玻璃，另有一只同尺寸规格备用。用于拆卸清洗。

1.3、样品架1套

旋转0～20转/分，样品尺寸最大为120*120mm。整体升降距离零点±30mm，可加热300D度，安装有光电到位开关，指针，标尺。

1.4、样品架挡板1套，安装在真空室上，自动旋转方式，不遮挡样品。

1.5、蒸发台1套

蒸发台分为两个结构。共8只水冷蒸发源其中4组用于有机蒸发源。4组用于金属源，分别配有气动挡板。各源间有隔板隔开。

1.6、蒸发源挡板8套，气动结构，挡板片可方便拆卸，安装在真空室底部。

1.7、膜厚探头4套

其中两只检测金属源，另两只检测有机可根据需要调节位置。

1.8、烘烤照明1套

内部安装24V左右照明灯与50V/400W左右的烘烤灯组。可以独立控制，独立输出。

1.9、机械泵1套，抽速8L/S。

★1.10、分子泵1套，配置卧式1200分子泵一台，抽速≥1200L/S。

1.11、板阀1套，配置CF200气动板阀，通径CF200。

1.12、电磁压差阀 1套

配置KF40电磁压差阀。安装在机械泵口。用于防止放气时机械泵返油。

1.13、气动角阀 1套

配置CF35气动角阀。通径CF35。用于予抽。

1.14、角阀 1套，KF40截止阀，安装在分子泵口管道。

1.15、手动放气阀1套

1.16、纹管路各3套

2、电控部分

2.1、电控柜 1套

电控部分放在设备下，只留操作面。

2.2、控制系统1套

控制真空系统，plc+显示屏，控制前级，机械泵，样品台旋转控制。样品运行控制，蒸发源挡板，设备安全报警。

2.3、复合真空计1套，ZDF-2型数显复合真空计。一高一低。

★2.4、232插板1套

软件包+工控机，与电源及膜厚闭环控制。可设置参数自动蒸镀。

2.5、属蒸发电源4套，200A，一带二，可切换。

2.6、子泵电源1台，1200分子泵的控制电源一套。

2.7、烤照明电源1套，用于真空室内照明，烘烤，照明灯与烘烤灯分开，由触摸屏控制。

三、其他要求：

1、极限真空度：3x10－5Pa，抽速：40分钟<5x10-4Pa（新设备,充干燥N2）

2、有机蒸发源：4只。金属蒸发源：4只。呈圆周分布。

3、膜厚探头：无水冷4套。

4、金属蒸发源挡板：4套，气动推拉。

5、有机蒸发源挡板：4套，电动旋转。

6、真空获得系统：分子泵+机械泵机组。

7、样品架加热最高温度：300℃

四、其他要求：

1. 产品质量：

1.1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料，按ISO9001质量管理体系组织设计、加工、装调、检验、包装、运输。

1.2、对产品性能的检测，对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后在装箱发货。

1.3、产品质量保证期：验收合格后整机免费保修两年。保修期自愿）延长不限

1.4、质量保证期内：因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（1）为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的方案。

（2）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在24小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

1.5、质保期外服务

（1）质量保证期过后，同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续提供售后服务的，以优惠价格核收维修工本费及提供终身维护。

1.6、故障响应时间要求。

接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，在接到故障申报电话后的72小时内上门免费服务，确保产品正常使用。产品在质保期内出现故障无法修复的，在7天内免费进行更换。

1.7、维修配件。

售后服务中，使用的维修零配件为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。产品在质保期后出现故障，负责维修，需要更换零件的只收取零件成本费用。

2、安装、调试及验收要求

2.1、在买方的配合下，卖方负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

2.2、货物到达买方指定地点后，在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在10天内完成货物的安装、调试工作；

2.3、验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

2.4、卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

2.5、最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

2.6、卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

3、交货期：

3.1、产品交货期：合同签订后4个月发货，若有特殊要求，需提前完工的，可特别组织生产、安装、力争满足买方需求。

3.2、产品交货时，卖方向用户提供下列条件：

① 提供该设备的技术使用说明书

② 外购配件仪器仪表说明书

③ 提供易损件、备件清单

④ 设备使用人员的培训，由客户指定人员，达到能自行操作。

4、详细的培训计划：

针对设备的特点对买方有关人员在设备的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，还向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

培训地点：安装现场；

培训时间：2—3天；

受训人员：客户指定2～3人。

培训内容：真空系统操作与维护；电器控制系统操作与维护。

1）了解设备的工作原理、组成及各部组件、控制系统的工作原理和使用方法；

2）熟练掌握整套系统的操作规程；

3）能够对设备的一般故障进行诊断和简单维修，进行易损件的更换；

4）对设备能够进行日常的维护和保养。